项目名称:设备调研会
第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2022年 11月 10  日下午16 点北京时间
文件回执截止时间：2022年 11 月 17  日下午17 点北京时间

调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：血液回收仪市场调研

	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8013
联系人：吴先生

一、设备、货物(服务)方案

     请有意向参与采购项目的厂家或经销商，按以下要求提供详细方案并对包进行报价。
包一、预算价45万元
	序号
	名称
	数量
	预算价（万元）
	总计（万元）

	1
	血液回收仪
	1套
	45
	45


	技术参数

	1、血细胞回收率≥95%，肝素清除率≥95%，回收血球压积≥55％，游离血红蛋白清除率≥95%等。

2、离心机转速≥5000转，单泵处理，泵血速度≥800ml/min，在全自动模式下用可在5分钟内回收。紧急模式操作时间缩短一半。

3、适用于手术中回收红细胞

4、有自动和手动、紧急模式。要有血小板分离功能。

5、离心杯须二种规格以上，适应成人、儿童与出血量不同的病患。

6、可根据吸引端空气流量智能调节负压大小，自带负压吸引器

7、自带患者安全保护系统，能够监测储血器水平、清洗质量、气泡、红细胞溢出、管道压力、废液带称重、离心杯渗漏、红细胞水平等

8、具有压力安全阀的储血罐，能保持罐内压力稳定，同时较低压力下减少红细胞受到冲击与碰撞，降低红细胞破坏。


*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
    请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
