项目名称: 实时荧光定量PCR仪 综合调研综合调研
第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2022年 11 月29日下午 点北京时间
文件回执截止时间：2022年12月5日下午  点北京时间

调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：实时荧光定量PCR仪 综合调研


	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	4
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科                         

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院劳服公司三楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8276
联系人：翁先生
我院于2022年9月19日至2022年9月23日日在院官网公示《关于实时荧光定量PCR仪性能需求调研的通知》并于2022年11月18日召开性能需求调研会，现请2022年11月18日已参与性能需求调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价。
一、设备、货物(服务)方案

 包1：预算价:106万元
	序 号
	名 称
	数量
	预算（万元）

	1-1
	实时荧光定量PCR仪
	2
	106


	技术参数

	1、主要功能：能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的高成功率 SNP 分析和熔解曲线分析；

2、仪器一体化制造，光学部分和检测部分不可独立拆分，仪器上样时不需要移动光路系统和检测系统，保证检测结果的准确性；

3、荧光通道数：≥4个荧光激发通道，≥4个荧光检测通道，单管单次反应可同时检测≥4种不同靶标；
4、检测器采用高分辨CMOS一次同时成像系统，数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在逐个扫描时间差；

5、安装时已校准染料：通道一：FAM, SYBR Green I；通道二：VIC；通道三：JUN, ROX；通道四：CY5；

6、支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差，该功能可手动选择（需提供软件功能截图）；

7、温度范围： 4℃–99.9℃，温度均一性≤±0.4°C，扩增后样品可以低温保存活性；

8、仪器性能：可以检测低至1拷贝，单次反应可区分低至1.5倍的靶标数量差异，动态范围≥10个数量级；

9、内置互动触摸屏和中文软件，内置软件可提供实验方案模板，可通过触屏设置实验程序并启动实验；主机可以独立运行，可连接或不连接电脑，可实时察看实验进程以及最终实验结果查看和分析，支持云端服务器，可远程使用云端服务器查看、分析、共享数据；

10、配备原版引物探针设计软件：用于定量PCR实验的引物和探针的设计（需提供软件功能截图）；

11、支持耗材：常规96孔(0.2mL) 反应板与光学盖膜；8连管 (0.2mL) 条带与光学平盖；单管 (0.2mL) 与光学平盖；耗材完全开放；




*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
  请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
