福建省肿瘤医院超低温冰箱、电化学工作站等设备等市场调研                    

第一部分 须知前附表
	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2023年 5月15日 北京时间
文件回执截止接收时间：2023年 5月19日下午16:30点北京时间

回执递交时间：工作日9:00-11:00、14:30-16:30（北京时间）
调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：超低温冰箱、电化学工作站等设备等市场调研

	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院劳服公司三楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8276

货物（服务）一览表
	货物（服务）一览表须知：
1.　 参与人可自由选取合同包参与调研，但对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。

2.　  参与人需提供“招标货物（服务）一览表”中所列设备的产品配置、技术参数、性能指标等方面符合或超过招标文件要求且满足用户使用要求的产品。

3.　  参与人报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。


一、设备、货物(服务)方案
包1：预算价17万元
	序号
	名 称
	数量
	单价（万元）
	总计（万元）

	1-1
	超低温冰箱
	2
	6
	12

	1-2
	-20度医用冰箱
	2
	0.75
	1.5

	1-3
	4度试剂冷藏箱
	2
	1.75
	3.5


包2：预算价6万元
	序号
	名 称
	数量
	单价（万元）
	总计（万元）

	2-1
	电化学工作站
	1
	6
	6


	技术参数

	1-1 超低温冰箱 2台：

1、样式：立式，有效容积：678L 。

*2、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。

3、显示：7寸高性能LCD电容触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。

*4、安全存储：具备报警系统，包括高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等。

5、制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，自主知识产权的独特制冷回路。

6、高效压缩机，整机稳定运行功率小于700W，进口EBM低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。

*7、双压缩机运行，单压缩机出现故障，另外一个压缩机仍然可以维持箱内温度在-70℃以下运行，确保样本储存安全（可提供第三方检测报告）。

8、25℃环温时，单日耗电量≤13KW.h/24h（可提供第三方检测报告）。 

9、箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-80℃测试，整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10℃（可提供第三方检测报告）。

*10、25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤4.7h，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥270min，（可提供第三方检测报告）。 

11、低噪音，稳定运行噪音≤55分贝（可提供第三方检测报告）。

1-2 -20度医用冰箱 2台：

1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz。

2、样式：立式，双门。

*3、有效容积（L）：≥450。

4、内胆材料：内壁材质要求经久耐用，便于清洁。

5、内部结构：上下两室，每室配置六个ABS抽屉。

6、上下独立内藏式门把手设计，箱体配锁，防止随意开启，确保样本安全；内嵌式门封条。

7、前后4个万向轮（前面两个万向轮带锁止功能），方便箱体移动安放。

8、压缩机：高效压缩机，节能高效、静音。

9、制冷剂环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆；保温材料环保无污染。

*10、精确控温：高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-20℃~-40℃范围内，显示精度0.1℃。

*11、独立控温：双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，系统可靠，丝管式蒸发器，丝管冷凝器，温度稳定，确保箱内温度均匀性。

12、报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多重保障，全面保障样本安全。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。

13、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

1-3 4度试剂冷藏箱 2台：

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

2、样式：立式，单门。

*3、有效容积(L)：≥395。

*4、内胆材料：抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

5、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。

6、箱内筒状双LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

7、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。

8、搁架间距小于1公分，防止物品掉落；带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（6搁架+1吊篮）。

9、门体箱体上下双锁设计，可加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全。

10、前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。

*11、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。

*12、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。

*13、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

14、冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能。

*15、数码温度屏，显示精度0.1℃；可调阅湿度。

16、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

17、完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。

18、具有节能环保认证。

2-1电化学工作站 1台：

1、电位相关参数满足：电位范围：±10V；电位控制精度：<±1 mV；电位控制噪声：<0.01 mV；电位上升时间：<1微秒。

2、槽压：±13 V；三电极或四电极设置

3、电流范围：±250mA连续,±350mA峰值；参比电极输入阻抗：1*1012欧姆；灵敏度：1*10-12 - 0.1A/V共12档量程；输入偏置电流：< 20 pA；电流测量分辨率：0.0015%量程。

4、CV的最小电位增量：0.1 mV；电位更新速率：10M Hz；快速数据采集：双通道同步16位分辨@1MHz；外部电压输入信号记录通道；自动及手动iR降补偿
。

5、自动电位和电流零位调整；电位和电流测量低通滤波器,自动或手动设置，覆盖八个数量级的频率范围，旋转电极控制输出:0-10V (630E以上型号)。

6、电解池控制输出：通氮，搅拌，敲击；能拓展扫描电化学显微镜功能。最大数据长度：256K点 - 16,384K点可选。

功能满足：循环伏安法（CV）、线性扫描伏安法（LSV）、阶梯波伏安法（SCV）、Tafel图（TAFEL）、计时电流法（CA）、计时电量法（CC）、差分脉冲伏安法（DPV）、常规脉冲伏安法（NPV）、差分常规脉冲伏安法（DNPV）、方波伏安法（SWV）、交流（含相敏）伏安法（ACV）、二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV）、傅里叶变换交流伏安法(FTACV)、电流-时间曲线（I-t）、差分脉冲电流检测（DPA）、双差分脉冲电流检测（DDPA）、三脉冲电流检测（TPA）、积分脉冲电流检测(IPAD)、交流阻抗-时间测量（IMPT）、交流阻抗-电位测量（IMPE）、计时电位法（CP）、电流扫描计时电位法（CPCR）、多电流阶跃法(ISTEP)、电位溶出分析（PSA）、电化学噪声测量(ECN)、开路电压-时间曲线（OCPT）、RDE控制（0-10V输出）、任意反应机理CV模拟器、交流阻抗数字模拟器和拟合程序、控制电位电解库仑法（BE）、流体力学调制伏安法（HMV）、扫描-阶跃混合方法（SSF）、多电位阶跃方法（STEP）、交流阻抗测量（IMP）

8、CV和LSV扫描速度：0.000001-10,000 V/s；电位扫描时电位增量：0.1 mV@1000V/s；CA和CC脉冲宽度：0.0001 - 1,000 sec；CA和CC阶跃次数：320；DPV和NPV脉冲宽度：0.0001-10 sec；SWV频率：1 - 100k Hz；ACV频率：0.1 - 10k Hz；SHACV频率：0.1 - 5k Hz；IMP频率：0.00001 - 1M Hz。




*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置均为参考数据，不作为强制条件，如有偏离，可对偏离予以说明优缺点，数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
  请有意见参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	型号
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公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
