福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：供应室灭菌柜、清洗机维保服务项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2026年6月9日至6月16日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2026年6月17日下午15点 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 供应室灭菌柜、清洗机维保服务 | 1年 | 60 |

- 技术功能及服务要求

（一）：供应室灭菌柜、清洗机维保服务

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STERIS清洗机和灭菌器维保服务 | 1、史帝瑞清洗机，灭菌器维保范围：非原厂产品附件除外，所有备件的维保(设备维修配件需史帝瑞原厂家)。维保费用包含人工费和差旅费。需在科室备齐一定数量常规设备配件(保障常规配件及时更换，不影响科室设备使用)。 2、维保期内，设备合同年度开始前向采购方提交年度维护保养计划，计划内容至少包含每年定期的两次整机保养调试服务，一次校正服务（专业工具组），保养调试服务至少包含设备安全性能检查、清洗质量、试剂比例校准、温度校准，确保设备始终处于正常工作状态。需备齐STERIS压力蒸汽灭菌器2倍数量安全阀(至少5个)，方便每年1次安全阀检测时，设备不停机。 3、安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，至少包括 （1）指定检查计划； （2）机械安全检查； （3）电气安全检查； （4）传输系统检查； （5）门系统检查； （6）超声系统检查； （7）记录检查结果。 4、电话响应时间≤1小时；到达现场时间≤24小时，工程师需要全年24小时提供产品技术在线技术咨询，确定故障后，备件到达现场时间：常规≤48小时内备件到达现场（不可抗力因素除外）。国内备件库无货时，≤15个工作日内备件到达现场（不可抗力因素除外）。 5、每年不少于2次巡检。 6、提供保养、巡检计划和内容清单。每周常规清洗所有维保合同内清洗机力臂并巡检灭菌器、清洗机装卸载车辆安全性能。合同期结束后1个月内提供全面的服务报告（包括维修记录、巡检记录、保养服务报告等）。 7、保证年开机率在95%以上，开机率因维修原因达不到要求，超期部分双倍延长保修时间（开机率按照365天计算）。 |
| 2 | 低温等离子过氧化氢灭菌器维保服务 | 1、24小时专业工程师电话技术支持。 2、30分钟内工程师电话响应。 3、24小时快速到达现场服务（包括所有节假日）。 4、在保修期内免费提供维修所需的所有维修配件(原厂)，维保费用包含人工和差旅费。每年不少于2次定期保养（1次小保养，1次大保养），每次保养更换真空泵油、滤芯等。 5、每年不少于2次巡检。 6、提供保养、巡检计划和内容清单。合同期结束后1个月内提供全面的服务报告（包括维修记录、巡检记录、保养服务报告等）。 7、保证年开机率在95%以上，开机率因维修原因达不到要求，超期部分双倍延长保修时间（开机率按照365天计算）。 8、维修人员在维修期间必须遵守甲方在安全、防盗、周围环境卫生及排放污物的有关规定。 |
| 3 | GETINGE 9128大型清洗消毒器维修保养服务 | 1、保修范围：GETINGE 9128大型清洗消毒器设备保修服务，整机保修，维保费用包含人工及备件、差旅费，备件包过滤器，门封，喷嘴等易耗品。 2、 提供更换的备件应为合格的全新零配件(原厂)，备件供应100%保障。 3、福建省内维修设备工程师≥1名。 4、提供定期保养服务，每年不少于4次定期现场维护和校准，配合院方符合国家规定的质控工作，并提供书面保养报告及整机质量评估报告，确保设备的相关参数符合国家标准要求。 5、提供24小时*365天免费维修服务热线支持，设备发生故障时须在1小时内响应，24小时内到达现场。 6、保修期内免费提供设备最新版本的软件安全性升级和技术支持服务。每周常规清洗清洗机力臂并巡检装卸载车辆安全性能。 7、能保证设备全年机器正常运转，开机率达到95%以上。除不可抗力外若所保设备未达到以上开机率，超期部分双倍延长保修时间（开机率按照365天计算）。 8、保证不违反国家有关知识产权的法律规定。 9、 在国内设有备件仓库。 10、每次维修后提供书面维修报告。 |
| 4 | 3M环氧已烷灭菌器维修保养服务 | 1、保修范围：3M环氧已烷灭菌器设备保修服务，整机保修，包含人工费，配件费及差旅费等。 2、每年更换设备保养配件。 3、提供更换的配件应为合格的全新零配件(原厂)，配件供应100%保障。 4、福建省内配备维修设备工程师。 5、提供定期保养服务，3M环氧已烷灭菌器每半年上门保养和季度巡检，配合院方符合国家规定的质控工作，并提供书面保养报告，确保设备的相关参数符合国家标准要求。 6、提供24小时*365天免费维修服务热线支持，设备发生故障时须在1小时内响应，48小时内到达现场。 7、保修期内免费提供设备最新版本的软件安全性升级和技术支持服务。 8、能保证设备全年机器正常运转，开机率达到95%。除不可抗力外若所保设备未达到以上开机率，超期部分双倍延长保修时间（开机率按照365天计算）。 9、提供美国权威第三方环境浓度测试。 10、每次维修后提供书面维修报告。 11、提供专业设备操作培训。 |
| 5 | 过氧化氢低温等离子灭菌器维修保养服务 | 1、24小时专业工程师电话技术支持。 2、30分钟内工程师电话响应。 3、24小时快速到达现场服务（包括所有节假日）。 4、在保修期内免费提供维修所需的所有维修配件(原厂)，维保费用包含人工和差旅费。每年不少于2次定期保养（1次小保养，1次大保养），每次保养更换真空泵油、滤芯等。 5、每年不少于2次巡检。 6、提供保养、巡检计划和内容清单。合同期结束后1个月内提供全面的服务报告（包括维修记录、巡检记录、保养服务报告等）。 7、保证年开机率在95%以上，开机率因维修原因达不到要求，超期部分双倍延长保修时间（开机率按照365天计算）。 8、维修人员在维修期间必须遵守甲方在安全、防盗、周围环境卫生及排放污物的有关规定。 |
| 6 | 其他设备维修保养服务 | 提供美雅洁减压沸腾清洗消毒机1台、迈尔内镜清洗消毒机2台、美涤威内镜清洗消毒机1台设备的维保方案。 |

参加本次调研的服务供应商需能提供以上所有设备的维保服务，不可拆包。

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、公司营业执照（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类服务的中标书（若有）。

5、提供参数响应对比表

6、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

7、报价单。

项目文件回执单

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日

供应室灭菌柜、清洗机维保服务项目设备清单

| 供应室维保设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 高温高压灭菌器 | 史帝瑞 | V-160H | 5 |
| 等离子低温灭菌器(双门) | 强生 | Sterrad 100NX | 1 |
| 等离子低温灭菌器 | 强生 | Sterrad 100X | 1 |
| 环氧乙烷低温灭菌器 | 3M | 8XL | 1 |
| 环氧乙烷低温灭菌器 | 3M | GS8 | 1 |
| 全自动单腔清洗消毒机 | 史帝瑞 | Reliance444 | 1 |
| 单腔清洗消毒机 | 史帝瑞 | Reliance Cenfore | 3 |
| 多腔清洗消毒机 | 史帝瑞 | Reliance Vision | 1 |
| 大型清洗消毒机 | 洁定 | 9120 | 1 |
| 清洗机（减压沸腾） | 美雅洁 | MAG-GSZK385 | 1 |
| 内镜清洗消毒机 | 美涤威 | DSD-201 | 1 |
| 内镜清洗消毒机 | 迈尔 | / | 2 |